Дополнение к методичке "ТСАНИ 5" при замене блоков АЦП-101 и КАС-4 одним прибором АЦП-101SK.

Блок "АЦП-101SK" предназначен для регистрации аналогового сигнала в цифровом виде. Входной коммутатор позволяет последовательно измерять сигнал по четырем каналам (в данной работе не используется).

Технические данные

 разрядность АЦП 	10 дв.разр.;

 количество каналов 	4

 пределы измерения 	1.28, 2.56, 5.12, 10.24 В;

 время преобразования 	1 мксек;

 входное сопротивление 	100 кОм;

 емкость памяти 	4096 слов;

 собственные шумы (макс.) 	2 кванта;

 габариты 	2М.

Статусный регистр (A1·F16)

Режим работы задается статусным регистром, состоящим из 5 разрядов (5 младших разрядов в слове данных). Биты имеют следующие значения:

1  "Обращение ЭВМ к ОЗУ"  сброс триггера "SINGLE", прерывание записи от АЦП, запрет запусков.

2  "Запрет LAM".

3  "SINGLE" режим однократного запуска с автоблокировкой повторных пусков. Снимается установкой и сбросом бита 1.

4  "Страничная запись".

5  "Самописец"  после запуска данные циклически пишутся в ОЗУ. Запись прерывается импульсом "СТОП" или по N.A5.F16  W=1.

Регистр пределов (A3·F16)

| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O'K' | * | * | 1 | 0 | 0 | * | Период дискретизации |  |  |  |  |

Регистр пределов состоит из 12 разрядов. Младшие 5 разрядов задают период дискретизации. Разряды 6, 10, 11  резервные. В разряды 9,8,7 необходимо загрузить 100 .  Таким образом, в регистр пределов нужно писать #4XX, где XX  восьмеричное число в соответствии с таблицей:

| #04 - 1 мкс | #05 - 10 мкс | #06 - 100 мкс | #07 - 1 мс |
| --- | --- | --- | --- |
| #14 - 2 мкс | #15 - 20 мкс | #16 - 200 мкс | #17 - 2 мс |
| #24 - 4 мкс | #25 - 40 мкс | #26 - 400 мкс | #27 - такт от ЭВМ |
| #34 - 5 мкс | #35 - 50 мкс | #36 - 500 мкс | #37 - таймер. |

Бит 12 равен нулю, если пределы выбраны правильно.

Регистр коммутатора (A7·F16)

| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Режим |  |  | Канал 3 |  | Канал 2 |  | Канал 1 |  | Канал 0 |  |
|  | 0 | № канала |  | По всем каналам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Сканир. |  | 0 - 1.28В; 1 - 2.56В; 2 - 5.12В; 3 - 10.24В |  |  |  |  |  |  |  |

Регистр коммутатора состоит из 12 разрядов. Младшие 8 разрядов задают диапазон измерения АЦП по амплитуде (по два бита на канал). Разряды 911 определяют режим работы коммутатора. Разряд 12  резервный.

Диапазоны по амплитуде: 	00  1.28В 	01  2.56В

[биты (1,2); (3,4); ...] 	10  5.12В 	11  10.24В

При W11=0 режим работы одноканальный. Номер канала определяется битами 10, 9: 	00  канал 0 	01  канал 1

10  канал 2 	11  канал 3

При W11=1 многоканальный режим. Номера и количество рабочих каналов определяется теми же битами 10, 9:

00  сканирование по каналам 03 (4 канала);

01  сканирование по каналам 01 (2 канала);

10  сканирование по каналам 23 (2 канала);

11  сканирование по каналам 03 (4 канала);

Данные укладываются в память следующим образом:

4 канала 	2 канала

0 кан.  0, 4, 8,... 	0 кан.  0, 2, 4,...

1 кан.  1, 5, 9,... 	1 кан.  1, 3, 5,...

2 кан.  2, 6,10,... 	2 кан.  0, 2, 4,...

3 кан.  3, 7,11,... 	3 кан.  1, 3, 5,...

Формат данных. Прибор выдает 12-разрядный код, из которых значащими являются 10 разрядов R3...R12. Код 0 соответствует -Umax, код 4095 соответствует +Umax. Таким образом, входное напряжение в вольтах можно вычислять по формуле: U = K·(D -2048), где K = (Предел изм.)/2048, D  прочитанный код.  Заметим, что разрешающая способность прибора (квант преобразования) равна 4. Такой формат данных сделан для совместимости с 12-разрядным прибором.

КАМАК-функции блока "АЦП-101SK"

A0·F0  чтение памяти;

A1·F0  чтение статусного регистра;

A2·F0  чтение текущего адреса памяти;

A3·F0  чтение регистра пределов;

A4·F0  чтение дополнит. информации и типа модуля;

A7·F0  чтение регистра коммутатора;

A0·F8  проверка LAM;

A0·F10  сброс LAM;

A0·F16  запись в память;

A1·F16  запись в статусный регистр;

A2·F16  запись в адресный счетчик;

A3·F16  запись в регистр пределов;

A5·F16  запуск прибора;

A6·F16  запись 1 слова в ОЗУ от АЦП по команде ЭВМ;

A7·F16  запись в регистр коммутатора.

При F8,F10 Q=L; для всех остальных функций Q=0.

Работа с прибором "АЦП-101SK"

Подать на входы блока сигналы с выходов Uшунта и Uиссл на входы АЦП. На вход "Запуск" подать сигнал " Запуск ".

	сбросить LAM (A0·F10);

	установить период дискретизации (A3·F16) с проверкой правильности установки (бит 12);

	загрузить регистр коммутатора (A7·F16);

	установить нулевой начальный адрес памяти (A2·F16 W=0);

		загрузить в статусный регистр #1 (A1·F16 W=1)режим ОЗУ; команда нужна для установки и сброса бита 1, что разрешает последующий запуск в режиме "SINGLE";

	установить статусном регистре режим "SINGLE" (A1·F16 W=4);

	подождать запрос LAM, он должен появиться после записи процесса в память АЦП;

	установить статусном регистре режим "Обращение ЭВМ к ОЗУ" (A1·F16 W=1);

	установить начальный адрес памяти (A2·F16 W=0);

	читать память (A0·F0) 4096 раз и записать все в целый массив;

	нормализовать формат данных, вычислить падение напряжения на нагрузке (В), ток через нее (А), сопротивление (Ом).